电化学氧测定仪操作程序

1．目的：

为了确保检定电化学氧测定仪的准确性及安全，特制定本操作程序。

2．适用范围：

2.1本操作程序规定了电化学氧测定仪的技术要求，检定设备，检定方法和检定结果的处理；

2.2本操作程序适用于公司对社会计量器具规定范围内的电化学氧测定仪的检定。

3。通用技术要求：
3.1外观检查

3.1.1包括铭牌、标志、外壳等；

3.1.2外观应整洁，零件完整无缺，铭牌、标志齐全清楚；

3.1.3仪器连接可靠，各旋钮或按键应能正常操作和控制。

3.2报警功能及报警动作值检查

仪器的声光报警应正常。

3.3 绝缘电阻

3.3.1用兆欧表检查输出端子对外壳电阻、测量回路对地电阻。

3.3.2 输出端子对外壳电阻≥10MΩ，对使用交流电源的仪器，仪器不连接供电电源，但接通仪器电源开关。将绝缘电阻表的一个接线端接到电源插头的相、中联线上，另一接线端接到仪器的接地端上，施加500V直流电压持续5s,用绝缘电阻表测量仪器的绝缘电阻值。测量回路对地绝缘电阻 ≥20MΩ。

3.4绝缘强度

仪器不连接供电电源，试验前打开电源开关，把高压试验仪的两根接线分别接在仪器电源插头的相线及接地端（或机壳上）。试验时电压应平稳上升到规定值1500V,保持1min，电流为5mA，然后将电压平稳地下降到OV，在整个试验过程中仪器不应出现击穿和飞弧现象 
4.检定设备：
   检定的设备：标准零点气体、标准量程气体、秒表、（扩散式仪器应有专用）标定罩。
5.检定方法：

5.1 仪器通电预热稳定后，按照图1图2所示，连接气路，根据被检仪器的采样方式，使用流量控制器,控制被检仪器所需要的流量。检定扩散式仪器时，流量的大小依据使用说明书要求的流量。检定吸入式仪器时，一定要保证流量控制器的旁通流量计有气体放出。

氮中氧标准气体

流量计

旁通流量计

被检仪器

旁通气体出口

标准气体入口

流量控制器

流量计

旁通流量计

图1  流量控制器示意图

标准气体出口

N2+O2

N2

流量控制器

排放到大气

排放到大气

2

1

3

5

6

7

8

9

10

图2   检定气路示意图

1—氮中氧标准气体； 2—零点气体； 3,4—压力表； 5,6—调节阀；

7—流量控制器；  8—隔气帽；  9—氧电极；  10—氧测定仪

      - 仪器的检定点及顺序

仪器的常用检定点不少于3点（一般选择在量程的20%，50%，80%附近3点），其他量程应选择20%、80%附近2点。仪器示值从低氧浓度点到高氧浓度点的顺序检定。

      - 在规定的流量下，将已知浓度的氮中氧标准气体通入仪器，待示值稳定后（一般从通气到读数的时间不得小于改仪器响应时间的3倍）读数。

      - 更换不同氧浓度的标准气体。逐点检定，每点重复检定3次，取算术平均值，按式（1）计算示值误差△Ai：

△Ai=Ai−As=Ai−AsFS×100%FS                        （1）

式中：Ai ——仪器示值的平均值，i为检定点序号；

AS—— 标准气体的氧含量；

FS —— 被检仪器的满量程（以下同）

取各点中绝对值最大的△Ai值作为仪器的示值误差检定结果。

5.4响应时间

通入零点气体校准仪器零点后就按5.3.4.3中规定的流量向仪器通入浓度为量程80%左右的氮中氧标准气体，用秒表测定从通入标准气体开始到仪器示值变化值被测气体稳定示值90%所需的时间，重复测量3次，取算术平均值为仪器的响应时间。

6．检定记录：
6.1检定过程的各项数据应详细填写在气体检测报警器检定原始记录上；

6.2按本操作程序要求检定的仪器，发给检定证书；

6.3检定原始记录由检定人员记录、保存；

7．检定周期：

不大于12个月

编制：         审批：       设备管理员：